Langmuir Probe Measurement

Bilingual documentation — End-user manual and developer handbook

This document is provided in English and German.  Dieses Dokument liegt auf Englisch und Deutsch vor.

Primary application: LPmeasurement.py on Windows lab PCs at JLU Giessen / I. Physikalisches Institut.  Produces a frozen installer LangmuirMeasure_setup.exe.

# Contents / Inhalt

Right-click → Update Field to populate this table of contents in Microsoft Word.

# A. Short overview / Kurzüberblick

## A.1 English short overview

Langmuir Probe Measurement is a Windows desktop application for Single, Double, and Triple Langmuir-probe diagnostics, plus a probe-cleaning dialog.  It drives a Keysight B2901 source-measure unit (SMU) and a Keithley 2000 digital multimeter (DMM) over GPIB/USB/RS232, records the raw sweep and the derived plasma parameters to a versioned CSV, and reports the fit quality, uncertainty, and any compliance clipping directly in the operator-facing log.

Quick start: install Keysight IO Libraries (or NI-VISA) on the target PC, run LangmuirMeasure_setup.exe, connect the SMU and the K2000, pick Single / Double / Triple, hit Start.  Every analysis writes a JSON sidecar next to the CSV so the exact options used are reproducible.

## A.2 Deutscher Kurzüberblick

Langmuir Probe Measurement ist eine Windows-Desktop-Anwendung für Einfach-, Doppel- und Dreifach-Langmuir-Sonden-Messungen plus einen Sonden-Reinigungsdialog.  Die Software steuert eine Keysight B2901 Source-Measure-Unit (SMU) und ein Keithley 2000 Digitalmultimeter (DMM) über GPIB/USB/RS232, speichert den Roh-Sweep und die daraus abgeleiteten Plasma-Parameter in einer versionierten CSV-Datei und zeigt Fit-Qualität, Unsicherheit sowie etwaige Compliance-Clipping-Meldungen direkt im Bedienprotokoll an.

Kurzanleitung: Keysight IO Libraries (oder NI-VISA) auf dem Ziel-PC installieren, LangmuirMeasure_setup.exe ausführen, SMU und K2000 verbinden, Einfach/Doppel/Dreifach auswählen, Start klicken.  Jede Analyse schreibt eine JSON-Sidecar-Datei neben die CSV, damit die verwendeten Einstellungen später nachvollziehbar sind.

# B. Full user manual (English)

## B.1 Purpose of the software

This application turns a typical lab-bench Langmuir setup (SMU + DMM + probe) into a guided, reproducible measurement workflow.  It replaces ad-hoc SCPI scripts with a single GUI that (1) acquires a voltage sweep, (2) runs a scientifically honest analysis, (3) shows temperature / density / uncertainty / data-quality warnings, and (4) saves the data plus the exact settings so the analysis can be reproduced later.

## B.2 Supported measurement modes

| Mode | Probe geometry | Primary output | Typical use |
| --- | --- | --- | --- |
| Single probe | One probe vs. chamber reference | T_e, V_f, V_p, n_e | Well-grounded plasmas where a wall reference is trustworthy. |
| Double probe | Two identical floating tips | T_e, I_sat, n_i | RF / magnetised / floating-reference plasmas. |
| Triple probe | Three tips, one biased live | T_e, n_e at high time resolution | Live monitoring / fast transients. |
| Cleaning | Timed forced current | None (surface conditioning) | Rehabilitating a dirty probe in-situ. |

## B.3 Hardware used

Keysight B2901A/B or B2910BL SMU (voltage source + current measurement + compliance).

Keithley 2000 6.5-digit DMM (reference voltage readout, needed especially for Triple-probe live use).

A GPIB-USB adapter (Keysight 82357B or NI GPIB-USB-HS) or, for the K2000 only, an RS232 link.

The physical probe head (Single / Double / Triple tips) with matched cabling.

## B.4 Installation prerequisites

Install these on the target Windows PC **before** the application.  The frozen installer contains Python, Qt, NumPy/SciPy and the application code — but the VISA / GPIB stack cannot be redistributed and must be installed separately:

Microsoft Visual C++ 2015–2022 x64 runtime (vc_redist.x64.exe).  Usually already present on Windows 10 / 11; the installer can chain it if a copy is staged next to the .iss file.

A system VISA library.  Pick either: Keysight IO Libraries Suite (recommended for Keysight SMUs) or NI-VISA (best for NI GPIB-USB adapters).  Either provides visa32.dll / visa64.dll plus the GPIB kernel driver for the chosen adapter.

A USB-to-RS232 driver, only if the K2000 is wired through a USB converter (FTDI, Prolific, etc.).

Full checklist: see docs/INSTALL_prereqs.md bundled in the repository.  The installer also shows a warning dialog if no VISA library is detected.

## B.5 Installing the application

Double-click LangmuirMeasure_setup.exe.

If prompted that no VISA library was detected, finish the VISA installer first, then re-run the setup.

Follow the wizard; accept the default install folder unless you have a specific reason to change it.  A Start-menu shortcut and (optionally) a desktop icon are created.

Launch Langmuir Probe Measurement from the Start menu.  The main window opens maximised.

## B.6 First startup

The first launch creates a writable user-data folder under %APPDATA%\JLU-IPI\DLP\ that stores the VISA scan cache, the persistent analysis history, and the per-method measurement sub-folders.  Nothing is written into %ProgramFiles%, so the application runs under a standard (non-administrator) Windows user account.

You will see three columns: left controls, centre plot + method selector, right K2000 panel + log.  Column widths can be dragged with the splitter handles.

## B.7 Connecting the instruments

SMU (Keysight B2901 / B2910BL):

Pick the VISA resource in the combo box (e.g. GPIB0::23::INSTR).  If empty, press Scan; the app enumerates all reachable instruments and remembers the last-successful selection.

Click Connect.  A green LED + the instrument's *IDN? string indicates success.  Any failure is surfaced with a classified reason: install VISA, check GPIB address, check cables, or a timeout remediation hint.

Keithley 2000 multimeter:

In the right-column K2000 panel choose Transport = GPIB (default) or RS232, enter the address / COM port, and click Connect.

Optionally open K2000 Options… to configure autorange, fixed voltage range, and NPLC integration time.  Defaults are autorange ON, NPLC 1.0.  For Triple-probe live use, autorange OFF + NPLC 0.1 is a typical choice.

## B.8 Walking through the GUI

The left control column groups the sweep parameters: Voltage start / stop / step, Settle time, Averages, Bidirectional, Compliance (current limit), Save CSV, Auto-analyze.  Below the plot, the method band lets you switch between Single, Double, Triple, and Cleaning; the button Probe Params… lets you set probe geometry.  The right column shows the K2000 panel and a compact log.

Key buttons:

| Button | What it does |
| --- | --- |
| Scan | Enumerate reachable VISA instruments. |
| Connect / Disconnect | Open or close the SMU link. |
| Start / Stop | Begin or abort a voltage sweep. |
| Analyze | Run the Single / Double / Triple pipeline on the currently loaded sweep. |
| Probe Params… | Geometry (cylinder / sphere / planar), electrode length, radius, area. |
| Experiment… | Gas species and flow rates; drives the ion-mass used in the density calculation. |
| Fit Model… | Combined dialog for fit-model choice, compliance handling, hysteresis threshold, bootstrap CI, and a Help button that opens the Double-probe documentation. |
| Instrument… | SMU settings: NPLC, autorange, output protection, remote sense, ... |
| K2000 Options… | Autorange, fixed V range, NPLC for the Keithley 2000. |
| Plot… | Axis range / grid / legend / reset view. |

## B.9 How Single / Double / Triple analysis works

Single-probe analysis takes the I–V curve, finds the floating potential V_f as the zero crossing, estimates the ion-saturation branch, refines the electron temperature T_e by a semilog fit on the retarding region, and finally derives V_p (plasma potential) and n_e (electron density from the Bohm flux).  A robust Huber-loss fit is used by default.  Optional: a non-parametric bootstrap gives a numeric 95 % CI for T_e.

Double-probe analysis fits a tanh-family model to the sweep: I(V) = I_sat · tanh(V/W) [+ g·V] [· (1 + a·tanh)]. T_e = W / 2.  Three model variants are available (simple, tanh+slope, tanh+slope+asymmetry).  A conservative compliance guard removes clipped points or marks them in the result; the always-on covariance-based 95 % CI for T_e, I_sat and n_i (fit-only) can be replaced by a residual-bootstrap CI.  For legacy CSVs without a compliance column, a plateau heuristic may detect suspected clipping.

Triple-probe live measurement streams samples in a worker thread and computes T_e and n_e on each tick from the instantaneous ratio of the two potential differences.  Values appear in the Triple window with a rolling plot and are saved to a method-tagged CSV.

## B.10 Interpreting the output

| Field | Meaning |
| --- | --- |
| T_e ± σ | Electron temperature (eV) and its 1-σ uncertainty from the fit covariance. |
| T_e 95 % CI | Covariance-based interval ±1.96 σ, or — when bootstrap is enabled — the non-parametric percentile interval. |
| I_sat | Ion saturation current, always shown with its own covariance-based 95 % CI. |
| n_i (fit-only) | Bohm-flux density derived from I_sat + T_e + probe area + ion mass. The CI is labelled fit-only because probe-area and ion-mass uncertainty are treated as exact inputs. |
| Fit [grade] | excellent / good / fair / poor, derived from R² and NRMSE thresholds. |
| Status | OK, POOR, WARNING, or a failure (non_converged, bounds_error, insufficient_data, bad_input, numerical_error). Failure statuses mean the numbers shown are NOT trustworthy. |
| Compliance row | Appears whenever clipping was detected: N/M flagged points, percentage, and the action taken (excluded vs retained). Labels legacy-heuristic findings as 'suspected clipping'. |

## B.11 Warnings and common failure messages

Fit failed — non_converged: the optimiser hit maxfev; check the sweep range and the sign of the current.

Fit failed — insufficient_data: too few points or no voltage variance; increase the sweep range or the number of steps.

Fit warning — clipping retained: the chosen Compliance = Include all mode kept clipped points in the fit; either re-acquire with a higher compliance limit or switch to Exclude clipped.

K2000 connect failed — no_visa: install Keysight IO Libraries or NI-VISA and try again.

K2000 connect failed — no_device: check the GPIB / RS232 address and that the instrument is powered and visible in Keysight Connection Expert / NI MAX.

Analysis sidecar write failed: non-fatal.  The numbers on screen are still good; only the per-run JSON sidecar next to the CSV could not be written.

## B.12 Saving, loading, and sidecar files

Every sweep can be saved to a CSV.  Files are organised per method: <base>/single/, <base>/double/, <base>/triple/.  The filename pattern is LP_<ISO timestamp>_<method>.csv.  The CSV header starts with a short banner plus a schema marker (Schema: lp-measurement-csv v1); legacy files without this marker still load.

When you click Analyze, a JSON sidecar file is written next to the CSV: <stem>.options.json.  It captures the analysis options (compliance mode, bootstrap, hysteresis threshold, ...), the fit model, and a summary of the numeric result (T_e, CIs, status).  This makes later re-analysis auditable.

## B.13 Practical troubleshooting

Nothing happens on Start: make sure SMU is connected (green LED) AND the method is not Cleaning.

K2000 reads but always returns 0.6 V: the Sim checkbox is on — uncheck it for real hardware.

GPIB was working yesterday, now VI_ERROR_RSRC_NFOUND: unplug and re-plug the USB-GPIB adapter, run Scan again; the GPIB primary address on the instrument may have changed.

Analyze shows Status = POOR even on clean-looking data: check the warning reason in the result block — it often points at clipping or a model mismatch (switch model variant).

Installer refused to start with 'no VISA library' warning: you can still continue; RS232 + TCP paths may still work.  GPIB will not.

## B.14 Recommended operator workflow

Power up SMU + K2000 + probe chamber.  Wait 1 min for the SMU to warm up.

Open the application, Scan, Connect both instruments.  Verify the IDN strings.

Set probe geometry (Probe Params…) and gas (Experiment…) if you want a density number.

Pick the method (Single / Double / Triple / Cleaning).

Set sweep parameters (V_start, V_stop, V_step, Compliance, Averages, Settle).

Press Start.  Wait for the sweep to finish; the Save CSV checkbox saves it automatically.

Press Analyze.  Inspect the compact result block for Status, CIs and any Compliance row.  If the result looks wrong, try a different fit model or re-acquire with a higher compliance limit.

# C. Vollständiges Benutzerhandbuch (Deutsch)

## C.1 Zweck der Software

Diese Anwendung macht aus einem typischen Langmuir-Aufbau (SMU + DMM + Sonde) einen geführten, reproduzierbaren Messablauf.  Sie ersetzt ad-hoc SCPI-Skripte durch eine einzige grafische Oberfläche, die (1) einen Spannungs-Sweep aufnimmt, (2) eine wissenschaftlich ehrliche Auswertung durchführt, (3) Temperatur, Dichte, Unsicherheit und Daten-qualitäts-Warnungen anzeigt, und (4) die Daten samt verwendeter Einstellungen speichert, damit die Analyse später nachvollziehbar bleibt.

## C.2 Unterstützte Messmodi

| Modus | Sondengeometrie | Hauptausgabe | Typische Anwendung |
| --- | --- | --- | --- |
| Einfachsonde | Eine Sonde gegen Kammerreferenz | T_e, V_f, V_p, n_e | Gut geerdete Plasmen mit vertrauenswürdiger Wandreferenz. |
| Doppelsonde | Zwei baugleiche, schwebende Spitzen | T_e, I_sat, n_i | RF- / magnetisierte / schwebend referenzierte Plasmen. |
| Dreifachsonde | Drei Spitzen, eine davon aktiv vorgespannt | T_e, n_e in hoher Zeitauflösung | Live-Monitoring und schnelle Transienten. |
| Reinigung | Zeitgesteuerter Prüfstrom | Keine (Oberflächen-Konditionierung) | Reinigung einer verschmutzten Sonde im Betrieb. |

## C.3 Verwendete Hardware

Keysight B2901A/B oder B2910BL SMU (Spannungsquelle + Strommessung + Compliance).

Keithley 2000 6½-stelliges DMM (Referenz-Spannungs-messung, insbesondere für Dreifachsonden-Live-Betrieb).

Ein GPIB-USB-Adapter (Keysight 82357B oder NI GPIB-USB-HS); für den K2000 alternativ RS232.

Der physische Sondenkopf (Einfach / Doppel / Dreifach) mit passenden Kabeln.

## C.4 Installationsvoraussetzungen

Diese Komponenten müssen auf dem Ziel-Windows-PC **vor** der Anwendung installiert sein.  Der gefrorene Installer enthält Python, Qt, NumPy/SciPy und die Applikation — der VISA/GPIB-Stack darf aber lizenz-bedingt nicht mitgeliefert werden und wird separat installiert:

Microsoft Visual C++ 2015–2022 x64 Runtime (vc_redist.x64.exe).  Unter Windows 10 / 11 meistens bereits vorhanden; der Installer kann sie optional silent mitinstallieren, wenn die Datei neben der .iss-Datei liegt.

Eine System-VISA-Bibliothek.  Wahlweise: Keysight IO Libraries Suite (empfohlen für Keysight-SMUs) oder NI-VISA (am besten bei NI-GPIB-USB-Adaptern).  Beide liefern visa32.dll / visa64.dll plus den GPIB-Kernel-Treiber für den gewählten Adapter.

Ein USB-zu-RS232-Treiber, nur falls der K2000 über einen USB-Seriell-Adapter angebunden ist (FTDI, Prolific, o. ä.).

Vollständige Checkliste: docs/INSTALL_prereqs.md im Repository.  Der Installer warnt beim Start, wenn keine VISA-Bibliothek gefunden wird.

## C.5 Installation der Anwendung

LangmuirMeasure_setup.exe per Doppelklick starten.

Erscheint die Warnung, dass keine VISA-Bibliothek gefunden wurde: zuerst die VISA-Installation abschließen und das Setup erneut aufrufen.

Dem Assistenten folgen; den Standard-Installationspfad übernehmen, sofern kein konkreter Grund dagegen spricht.  Ein Startmenü-Eintrag und optional ein Desktop-Symbol werden angelegt.

Langmuir Probe Measurement aus dem Startmenü starten.  Das Hauptfenster öffnet maximiert.

## C.6 Erster Start

Beim ersten Start legt die Anwendung ein beschreibbares Benutzerdaten-Verzeichnis unter %APPDATA%\JLU-IPI\DLP\ an, in dem der VISA-Scan-Cache, die Analyse-Historie und die messmethoden-spezifischen Unterordner liegen.  Im %ProgramFiles% wird nichts geschrieben, sodass die Software auch ohne Administrator-Rechte läuft.

Drei Spalten sind sichtbar: links die Bedienelemente, in der Mitte der Plot samt Methodenwahl, rechts das K2000-Panel und das Log.  Die Spaltenbreiten können mit den Splitter-Griffen angepasst werden.

## C.7 Geräte verbinden

SMU (Keysight B2901 / B2910BL):

VISA-Ressource in der Combobox auswählen (z. B. GPIB0::23::INSTR).  Ist die Liste leer: Scan klicken.  Die Anwendung enumeriert alle erreichbaren Instrumente und merkt sich die zuletzt erfolgreich verwendete Auswahl.

Connect klicken.  Grüne LED + *IDN?-Antwort zeigen Erfolg.  Fehler werden klassifiziert gemeldet: VISA fehlt, falsche Adresse, Kabel, Timeout — jeweils mit konkretem Hinweis.

Keithley 2000 Multimeter:

Im K2000-Panel rechts Transport = GPIB (Standard) oder RS232 wählen, Adresse / COM-Port eintragen, Connect klicken.

Optional K2000 Options… öffnen, um Autorange, fixen Spannungsbereich und NPLC einzustellen.  Standards: Autorange EIN, NPLC 1.0.  Für den Dreifachsonden-Live-Betrieb ist Autorange AUS + NPLC 0.1 ein typischer Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Rauschen.

## C.8 Die Bedienoberfläche im Detail

Die linke Bedienspalte gruppiert die Sweep-Parameter: Spannung Start / Stop / Schritt, Settle-Zeit, Mittelungen, bidirektional, Compliance (Strombegrenzung), CSV speichern, Auto-analyze.  Unterhalb des Plots lässt die Methodenleiste zwischen Einfach, Doppel, Dreifach und Reinigung wählen; die Schaltfläche Probe Params… öffnet die Sondengeometrie.  Rechts: K2000-Panel und kompaktes Log.

Wichtige Schaltflächen:

| Schaltfläche | Funktion |
| --- | --- |
| Scan | Erreichbare VISA-Instrumente auflisten. |
| Connect / Disconnect | Verbindung zur SMU auf- bzw. abbauen. |
| Start / Stop | Spannungs-Sweep starten bzw. abbrechen. |
| Analyze | Pipeline für Einfach / Doppel / Dreifach auf den aktuellen Sweep anwenden. |
| Probe Params… | Geometrie (Zylinder / Kugel / Planar), Elektrodenlänge, Radius, Fläche. |
| Experiment… | Gasart und Fluss; liefert die Ionenmasse für die Dichtebestimmung. |
| Fit Model… | Kombinierter Dialog für Fit-Modell, Compliance-Verhalten, Hysterese-Schwelle, Bootstrap-CI und eine Help-Schaltfläche zur Doppelsonden-Dokumentation. |
| Instrument… | SMU-Einstellungen: NPLC, Autorange, Ausgangs-schutz, Remote-Sense, ... |
| K2000 Options… | Autorange, fixer Spannungsbereich, NPLC für das Keithley 2000. |
| Plot… | Achsenbereich / Gitter / Legende / Ansicht zurücksetzen. |

## C.9 Funktionsweise der Analysen

Einfachsonden-Analyse: aus der I–V-Kennlinie wird V_f (Floating-Potential) als Nulldurchgang bestimmt, die Ionen-Sättigungsbranche geschätzt, T_e per semilog-Fit in der Retardierungszone verfeinert und schließlich V_p (Plasmapotential) sowie n_e (Elektronen-dichte über den Bohm-Fluss) abgeleitet.  Standardmäßig wird ein robuster Huber-Fit verwendet.  Optional liefert ein nicht-parametrischer Bootstrap ein numerisches 95 %-Konfidenzintervall für T_e.

Doppelsonden-Analyse: ein Tanh-Modell wird an den Sweep angepasst: I(V) = I_sat · tanh(V/W) [+ g·V] [· (1 + a·tanh)].  T_e = W / 2.  Drei Varianten sind verfügbar (einfach, tanh+Steigung, tanh+Steigung+Asymmetrie).  Ein konservativer Compliance-Schutz entfernt geclippte Punkte oder kennzeichnet sie; die stets vorhandene kovarianzbasierte 95 %-CI für T_e, I_sat und n_i (nur Fit-Unsicherheit) kann durch einen Residuen-Bootstrap ersetzt werden.  Bei Legacy-CSVs ohne Compliance-Spalte erkennt eine Plateau-Heuristik vermutetes Clipping.

Dreifachsonden-Live-Messung: ein Worker-Thread nimmt Proben und berechnet T_e und n_e tickweise aus dem Verhältnis der beiden Potentialdifferenzen.  Die Werte erscheinen im Triple-Fenster mit rollendem Plot und werden in einer methoden-getaggten CSV gespeichert.

## C.10 Ergebnisse interpretieren

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| T_e ± σ | Elektronentemperatur (eV) mit 1-σ-Unsicherheit aus der Fit-Kovarianz. |
| T_e 95 % CI | Kovarianzbasiertes Intervall ±1,96 σ, oder — bei aktiviertem Bootstrap — das nicht-parametrische Perzentil-Intervall. |
| I_sat | Ionen-Sättigungsstrom, stets mit eigenem kovarianzbasiertem 95 %-CI. |
| n_i (fit-only) | Bohm-Fluss-Dichte aus I_sat + T_e + Sondenfläche + Ionenmasse. Die CI ist als „fit-only“ gekennzeichnet, weil Sondenflächen- und Ionen-massen-Unsicherheiten als exakt behandelt werden. |
| Fit [grade] | exzellent / gut / mittel / schlecht, abgeleitet aus R²- und NRMSE-Schwellen. |
| Status | OK, POOR, WARNING oder ein Fehler (non_converged, bounds_error, insufficient_data, bad_input, numerical_error). Fehler-Status bedeutet: die Zahlen sind nicht vertrauenswürdig. |
| Compliance-Zeile | Erscheint bei erkanntem Clipping: N/M markierte Punkte, Prozentsatz, durchgeführte Aktion (ausgeschlossen vs. belassen). Legacy-Heuristik-Treffer werden als „suspected clipping“ gekennzeichnet. |

## C.11 Warnungen und typische Fehlermeldungen

Fit failed — non_converged: der Optimierer hat maxfev erreicht; Sweep-Bereich und Vorzeichen des Stroms prüfen.

Fit failed — insufficient_data: zu wenige Punkte oder keine Spannungsänderung; Sweep verlängern oder mehr Schritte.

Fit warning — clipping retained: Compliance = „Include all“ hat geclippte Punkte im Fit belassen; mit höherem Compliance-Limit erneut messen oder auf „Exclude clipped“ umstellen.

K2000 connect failed — no_visa: Keysight IO Libraries oder NI-VISA installieren und erneut versuchen.

K2000 connect failed — no_device: GPIB-/RS232-Adresse prüfen, Gerät eingeschaltet, in Keysight Connection Expert / NI MAX sichtbar?

Analysis sidecar write failed: nicht fatal.  Die angezeigten Zahlen sind gültig; nur die JSON-Sidecar-Datei neben der CSV konnte nicht geschrieben werden.

## C.12 Speichern, Laden, Sidecar-Dateien

Jeder Sweep kann als CSV gespeichert werden.  Dateien werden methoden-getrennt abgelegt: <base>/single/, <base>/double/, <base>/triple/.  Das Dateinamenschema lautet LP_<ISO-Zeitstempel>_<methode>.csv.  Der CSV-Kopf beginnt mit einem kurzen Banner plus einer Schema-Kennung (Schema: lp-measurement-csv v1); Legacy-Dateien ohne diese Kennung lassen sich weiterhin laden.

Nach einem Klick auf Analyze wird neben der CSV eine JSON-Sidecar-Datei geschrieben: <stem>.options.json. Sie enthält die Analyse-Optionen (Compliance-Modus, Bootstrap, Hysterese-Schwelle, ...), das Fit-Modell und eine Zusammenfassung des Ergebnisses (T_e, CIs, Status).  So bleibt eine spätere Re-Analyse nachvollziehbar.

## C.13 Praktische Fehlersuche

Start reagiert nicht: SMU verbunden (grüne LED) und Methode ist nicht „Reinigung“?

K2000 liefert immer 0,6 V: das Sim-Häkchen ist aktiv; für echte Hardware deaktivieren.

GPIB ging gestern, heute VI_ERROR_RSRC_NFOUND: USB-GPIB-Adapter aus- und einstecken, Scan erneut; die primäre GPIB-Adresse am Gerät kann sich geändert haben.

Analyze zeigt Status = POOR trotz sauberer Kurve: Warnungs-Grund im Ergebnisblock lesen — meist Clipping oder ein Modell-Missfit (andere Variante probieren).

Installer startet mit Warnung „keine VISA-Bibliothek“: Installation kann fortgesetzt werden; RS232- und TCP-Pfade funktionieren evtl. trotzdem. GPIB nicht.

## C.14 Empfohlener Arbeitsablauf

SMU + K2000 + Sondenkammer einschalten.  1 Minute Aufwärmzeit für die SMU.

Anwendung öffnen, Scan, beide Geräte verbinden.  IDN-Strings prüfen.

Sondengeometrie (Probe Params…) und Gas (Experiment…) setzen, falls eine Dichte gewünscht ist.

Methode wählen (Einfach / Doppel / Dreifach / Reinigung).

Sweep-Parameter setzen (V_start, V_stop, V_step, Compliance, Mittelungen, Settle).

Start drücken.  Auf Fertigstellung warten; „Save CSV“ speichert automatisch.

Analyze drücken.  Kompaktes Ergebnis-Panel prüfen (Status, CIs, Compliance-Zeile).  Wirkt das Ergebnis falsch: anderes Fit-Modell oder höheres Compliance-Limit versuchen.

# D. Developer / GitHub documentation

## D.1 Project purpose (EN)

A focused desktop application for Langmuir-probe diagnostics on Windows lab PCs, written in Python / PySide6 with strict separation between GUI code and pure-Python analysis code.  Packaged via PyInstaller and Inno Setup.  Designed for small-team operation with rigorous test coverage and reproducible analysis artefacts.

## D.1 Projektzweck (DE)

Eine fokussierte Desktop-Anwendung für Langmuir-Sonden-Diagnostik auf Windows-Laborrechnern, geschrieben in Python / PySide6 mit strikter Trennung zwischen GUI- und reinem Analyse-Code.  Paketierung über PyInstaller und Inno Setup.  Entwickelt für kleine Teams mit solider Testabdeckung und reproduzierbaren Analyse-Artefakten.

## D.2 Architecture overview / Architekturüberblick

EN — Layers: (1) instrument drivers (keysight_b2901.py, keithley_2000.py) expose a small, testable surface; (2) analysis modules (dlp_single_analysis, dlp_double_analysis, dlp_triple_analysis, dlp_fit_models) are pure numpy/scipy; (3) GUI modules (LPmeasurement.py and its dialogs) import Qt only at runtime; (4) persistence / paths / CSV schema / sidecar / VISA cache helpers sit underneath everything.  The entry point is LPmeasurement.py, which inherits from the V2 window for legacy widget re-use.

DE — Schichten: (1) Gerätetreiber (keysight_b2901.py, keithley_2000.py) mit kleiner, testbarer Schnittstelle; (2) Auswertungsmodule (dlp_single_analysis, dlp_double_analysis, dlp_triple_analysis, dlp_fit_models) rein in numpy/scipy; (3) GUI-Module (LPmeasurement.py und zugehörige Dialoge) importieren Qt nur zur Laufzeit; (4) Persistenz / Pfade / CSV-Schema / Sidecar / VISA-Cache bilden das Fundament.  Einstiegspunkt ist LPmeasurement.py, das von der V2-Fensterklasse erbt, um das Layout wiederzuverwenden.

## D.3 Key modules

| Module | Responsibility |
| --- | --- |
| LPmeasurement.py | Main window + method dispatcher + override of V2 analyze / save paths. |
| DoubleLangmuir_measure_v2.py | Shared widget layout, worker thread, V2 analyze entry point (also called by LP's override). |
| dlp_single_analysis.py | Single-probe pipeline: V_f, T_e, V_p, n_e + bootstrap CI. |
| dlp_double_analysis.py | Double-probe orchestrator: saturation fit → tanh model → density → clipping guard. |
| dlp_triple_analysis.py / dlp_triple_worker.py | Triple-probe live sampling + ratio math. |
| dlp_fit_models.py | Tanh model registry, fit_dlp_model (with status), bootstrap_te_ci_double. |
| dlp_double_options.py / dlp_single_options.py | Dataclasses + dialogs for per-method analysis options. |
| dlp_double_help.py / dlp_single_help.py | Rich-text help dialogs shared between Single and Double. |
| dlp_k2000_options.py | K2000 autorange / range / NPLC options. |
| keysight_b2901.py / keithley_2000.py / fake_*.py | Real + simulated instrument drivers, both returning ClassifiedVisaError. |
| visa_errors.py | VISA error classification + remediation hints. |
| dlp_csv_schema.py | CSV schema v1 banner (Schema: lp-measurement-csv v1). |
| analysis_options_sidecar.py | Per-analysis JSON sidecar reader/writer. |
| clipping_heuristic.py | Plateau heuristic for legacy datasets without compliance column. |
| paths.py | Frozen-safe user-data paths under %APPDATA%/JLU-IPI/DLP. |
| LangmuirMeasure.spec + build.bat + LangmuirMeasure_setup.iss | PyInstaller spec, build driver, Inno Setup script (with optional VC++ chain). |
| tools/check_langmuir_build_env.py | Pre-build import-sanity check; mirrors REQUIRED_LOCAL. |

## D.4 Build + test + installer flow

EN — Developer commands:

pip install -r requirements.txt
pytest
build.bat        # runs pyinstaller + optional inno-setup

The full workflow is: (1) tools/check_langmuir_build_env.py validates every required local module can be imported; (2) pytest runs the ~1000-test suite; (3) python -m PyInstaller LangmuirMeasure.spec freezes the app into dist/LangmuirMeasure/; (4) ISCC.exe compiles LangmuirMeasure_setup.iss into installer_output/LangmuirMeasure_v3.0_setup.exe; (5) the installer warns at runtime if no system VISA is present and optionally chains vc_redist.x64.exe.

## D.5 Runtime prerequisites

Python is not required on the target PC — PyInstaller freezes it in.  The operator must install a system VISA (Keysight IO Libraries or NI-VISA) once; that also provides the GPIB driver for the USB adapter.  See docs/INSTALL_prereqs.md for the full checklist and the operator install sequence.

## D.6 Project conventions

Pure-Python analysis modules NEVER import Qt at module load.

Each analysis result dict carries explicit fit_status / fit_error_reason / fit_warning_reason fields (see dlp_fit_models.FitStatus).

VISA exceptions are raised from drivers as ClassifiedVisaError and surfaced via visa_errors.format_for_operator() in the GUI.

CSV writers prepend the schema banner from dlp_csv_schema.write_header().

Analyses write a JSON sidecar next to the CSV via analysis_options_sidecar.write_sidecar().

Tests use offscreen Qt (QT_QPA_PLATFORM=offscreen) and a per-test deleteLater drain to avoid Qt teardown crashes.

## D.7 Where to start for future development

Need to change science? Touch only the pure modules (dlp_single_analysis, dlp_double_analysis, dlp_fit_models) and extend the status schema.

Need a new instrument? Mirror the pattern in keysight_b2901.py + fake_b2901.py; raise ClassifiedVisaError from connect().

Need a new UI option? Extend the relevant *Options dataclass, add to the dialog, persist through to_dict/from_dict.

Need a new result field? Extend the result dict, the HTML renderer, the plain-text history line, and the sidecar summary in one coordinated edit.

Want to run the frozen EXE from CI? See LangmuirMeasure.spec + build.bat; one open task is a frozen-binary smoke test.

## D.8 Known limitations / future work

n_i CI is currently fit-only; adding a full error budget for probe area and ion mass is a future pass.

A Triple-probe Help dialog and an Options dialog analogous to Single / Double are not yet shipped.

SCPI_ERROR classification is reserved in the VisaErrorKind enum but not yet populated (needs SYST:ERR? polling).

Two pre-existing splitter-pixel-ratio tests are fragile on high-DPI monitors; a pre-existing Qt-offscreen teardown issue also affects the instrument-options dialog tests.

A heuristic clipping detector exists for legacy CSVs; it is deliberately conservative (near-bit-identical plateau) and may miss noisy clamped data.  Output is always labelled 'suspected'.

# E. Glossary / Glossar

| Term / Begriff | English explanation | Deutsche Erklärung |
| --- | --- | --- |
| Langmuir probe / Langmuir-Sonde | A small metal electrode inserted into a plasma. The current drawn at a swept voltage reveals plasma parameters. | Eine kleine Metall-Elektrode, die ins Plasma ragt. Der Strom bei variierter Spannung liefert Plasma-Parameter. |
| Single probe / Einfachsonde | One tip plus a chamber-wall reference. Measures V_f, T_e, V_p, n_e. | Eine Spitze plus Kammerreferenz. Misst V_f, T_e, V_p, n_e. |
| Double probe / Doppelsonde | Two identical floating tips; no chamber reference needed. Measures T_e and I_sat. | Zwei baugleiche, schwebende Spitzen; keine Kammerreferenz nötig. Misst T_e und I_sat. |
| Triple probe / Dreifachsonde | Three tips, one actively biased. Derives T_e and n_e from the ratio of two potential differences at each tick. | Drei Spitzen, eine aktiv vorgespannt. T_e und n_e aus dem Verhältnis der Potentialdifferenzen pro Zeitschritt. |
| Floating potential V_f | The probe voltage at which the net current is zero. Depends on the balance of electron and ion flux. | Die Sondenspannung bei der der Nettostrom Null ist. Ergibt sich aus der Balance von Elektronen- und Ionenfluss. |
| Plasma potential V_p | The potential of the bulk plasma. Between V_f and V_p the current is dominated by retarded electrons. | Das Potential des Plasmas. Zwischen V_f und V_p überwiegen die retardierten Elektronen. |
| Electron temperature T_e | Kinetic temperature of the electrons, in eV. Extracted from the slope of the semilog I–V in the retarding zone. | Kinetische Temperatur der Elektronen in eV. Aus der Steigung des semilog-I–V in der Retardierungszone. |
| Ion saturation current I_sat | The current plateau on the ion side of a floating probe, proportional to n_i · A · v_Bohm. | Der Strom-Plateauwert auf der Ionenseite, proportional zu n_i · A · v_Bohm. |
| Electron density n_e / Ion density n_i | Number density of the species, typically in m⁻³. Derived from I_sat, probe area, T_e, and ion mass via the Bohm flux. | Teilchendichte in m⁻³. Aus I_sat, Sondenfläche, T_e und Ionenmasse über den Bohm-Fluss. |
| Confidence interval (95 %) / Konfidenzintervall | A range that would contain the true value 95 out of 100 times under repeated measurement. Narrower is better only if the method is honest — see fit-only caveat. | Bereich, der bei Wiederholung in 95 von 100 Fällen den wahren Wert enthält. Schmaler ist nur dann besser, wenn die Methode ehrlich ist — siehe „fit-only“. |
| Compliance / Clipping | When the SMU hits its programmed current limit. The instrument clamps I to a constant value, which looks like a plateau in the I–V curve and biases the fit. | Wenn die SMU ihr programmiertes Stromlimit erreicht. Das Gerät klemmt I auf einen konstanten Wert; in der Kennlinie sieht das wie ein Plateau aus und verfälscht den Fit. |
| Bootstrap CI | A non-parametric method: resample the residuals of the base fit many times, refit each time, and take percentiles of the resulting T_e values. | Nicht-parametrisches Verfahren: Residuen des Basis-Fits mehrfach neu ziehen, jedes Mal erneut fitten, Perzentile der T_e-Werte bilden. |
| VISA | An industry-standard abstraction (visa32.dll / visa64.dll) that lets software talk to instruments over GPIB / USB / LAN / RS232 with one API. | Industriestandard-Abstraktion (visa32.dll / visa64.dll), die einheitlichen Zugriff auf Instrumente über GPIB / USB / LAN / RS232 erlaubt. |
| GPIB | IEEE-488 parallel bus. Reliable, addressable, up to 15 instruments per bus. Needs a hardware adapter (Keysight 82357B, NI GPIB-USB-HS). | IEEE-488 Parallel-Bus. Zuverlässig, adressierbar, bis 15 Geräte pro Bus. Braucht einen Hardware-Adapter (Keysight 82357B, NI GPIB-USB-HS). |
| RS232 | Legacy serial link (COM port). Slower than GPIB but needs no special adapter on a native serial port. Used by the K2000 as a fallback. | Klassischer serieller Bus (COM-Port). Langsamer als GPIB, aber ohne Spezialadapter nutzbar. Vom K2000 als Fallback verwendet. |
| Sidecar file / Sidecar-Datei | A small JSON file written next to a measurement CSV that records the exact analysis options used. Enables reproducible re-analysis. | Kleine JSON-Datei neben einer Mess-CSV, die die verwendeten Analyse-Optionen festhält. Ermöglicht reproduzierbare Re-Analysen. |
| Fit status | A small taxonomy (OK, POOR, WARNING, non_converged, bounds_error, insufficient_data, bad_input, numerical_error) that tells the operator whether the numbers on screen can be trusted. | Kleine Taxonomie (OK, POOR, WARNING, non_converged, bounds_error, insufficient_data, bad_input, numerical_error), die anzeigt, ob die angezeigten Zahlen vertrauenswürdig sind. |
| NPLC | Number of power-line cycles used as integration time for a digitiser reading. Lower = faster + noisier; higher = slower + quieter. 1.0 is ≈ 20 ms at 50 Hz. | Number of Power Line Cycles — Integrationszeit als Vielfaches der Netzperiode. Niedriger = schneller + rauschiger; höher = langsamer + ruhiger. 1,0 ≈ 20 ms bei 50 Hz. |
| Bohm velocity v_Bohm | The ion sound speed √(kT_e/m_i); governs how fast ions enter the sheath around a probe and sets the link from I_sat to n_i. | Die Ionen-Schallgeschwindigkeit √(kT_e/m_i); bestimmt die Ionen-Eintrittsrate in die Randschicht und damit den Zusammenhang zwischen I_sat und n_i. |
| Huber loss / Huber-Verlust | A robust fit-loss that behaves like squared error near zero and like absolute error far from zero. Resistant to occasional outliers (e.g. clipped points). | Robuste Fit-Verlustfunktion, die nahe Null wie quadratischer und weit entfernt wie absoluter Fehler wirkt. Widerstandsfähig gegen einzelne Ausreißer (z. B. geclippte Punkte). |

# F. Contact / Kontakt

EN — Issues, feature requests, and patches: open a ticket in the project's GitHub issue tracker.  For bench-operator questions at JLU-IPI, contact the I. Physikalisches Institut.

DE — Fehlerberichte, Feature-Wünsche und Patches: Ticket im GitHub-Issue-Tracker des Projekts anlegen. Für Fragen zum Laborbetrieb am JLU-IPI bitte an das I. Physikalische Institut wenden.